PROJECT CHARTER

心臓手術中CT画像 非接触操作プロジェクト

| 作成日 | 2026-08-17 |
| --- | --- |
| フェーズ | Discovery / 非臨床プロトタイプ準備 |
| 臨床使用 | 未承認・禁止 |
| 対象 | 心臓手術中のCT画像閲覧操作 |
| 承認者 | 臨床責任者・医療安全・臨床工学・IT・法規（未定） |

安全上の前提: 本成果物は非臨床評価用であり、院内審査・法規確認・検証完了前に実患者の手術で使用しない。治療機器、生命維持装置、投薬、アラームには接続しない。

# 1. 背景と目的

心臓手術中にCT画像操作が円滑に行えず、術者または助手の作業が中断される課題がある。本プロジェクトは、術者が清潔域を維持したまま画像を閲覧できる非接触インターフェースを検証し、安全性、実用性、IT運用性、規制上の成立性を明らかにする。

# 2. 意図する用途と安全境界

| 初期版で許可 | 初期版で禁止 |
| --- | --- |
| CT画像／スライスの送り・戻し、拡大・縮小、パン、事前定義ビューへの復帰、操作受付の開始・終了。 | 電気メス、人工心肺、手術ロボット、投薬、患者監視、アラーム停止、治療パラメーター変更、任意OS操作。 |

# 3. 設計原則

- 認識できない場合は何もしない。誤作動より不成立を優先する。

- 操作受付は明示的に開始し、一定時間後に自動解除する。

- 入力対象を指定CTビューアーと許可コマンドに限定する。

- 通常のマウス、フットスイッチ、助手操作を必ず残す。

- 患者情報、CT画像、手術映像、生音声をプロジェクト資料へ保存しない。

- クラウド依存を避け、院内で管理可能な署名済み構成を優先する。

# 4. ガバナンス

| 役割 | 主な責任 | 必須決定 |
| --- | --- | --- |
| 臨床責任者 | 意図する用途、ワークフロー、臨床評価 | 許可操作と合格基準 |
| 医療安全 | 危害分析、残留リスク、院内審査 | 臨床評価への移行 |
| 臨床工学 | 機器接続、代替操作、保守 | 手術室運用 |
| IT／セキュリティ | 端末、配布、ネットワーク、ログ | 導入方式と更新統制 |
| 法規／薬事 | 該当性、相談、申請戦略 | 薬機法上の経路 |
| 開発 | 設計、実装、構成管理、証跡 | リリース候補の提示 |

# 5. ワークストリーム

- 臨床ニーズ調査: 現行CT操作、役割、失敗時対応、手術室条件を観察・記録する。

- 安全・人間工学: 危害分析、操作語彙、アーミング、確認、無効化、代替操作を設計する。

- 技術PoC: センサー方式、ローカル認識、Windows入力経路、CTビューアー限定を比較する。

- 非臨床検証: 卓上、環境、模擬手術で誤作動、見逃し、遅延、復旧時間を測定する。

- IT・セキュリティ: 署名、MSIX、端末管理、ネットワーク分離、SBOM、ログを整備する。

- 規制・品質: 医療機器該当性、JIS T 14971、JIS T 2304、JIS T 62366-1、JIS T 81001-5-1への対応を計画する。

# 6. フェーズとゲート

| フェーズ | 目的 | 終了条件 | 承認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Discovery | 課題と用途を確定 | 臨床ニーズ・安全境界承認 | 臨床・安全 |
| 1 PoC | 技術成立性を確認 | 指定コマンドが模擬環境で動作 | 開発・IT |
| 2 Verification | 要求適合を確認 | 全要求に試験証跡 | 品質・安全 |
| 3 Simulation | 模擬手術で評価 | 合格基準達成・残留リスク受容 | 臨床・安全 |
| 4 Clinical path | 院内／薬事経路へ移行 | 必要な承認・手続完了 | 病院・法規 |

# 7. 最初の30日

- 臨床責任者、医療安全、臨床工学、IT、法規の担当者を指名する。

- 使用中のCT／PACSビューアー、Windows版、表示装置、既存入力機器を棚卸しする。

- 実患者情報を収集せず、現行ワークフローと操作失敗場面を観察する。

- 許可する操作を最大5種類に絞り、禁止操作と代替操作を合意する。

- 合成CT画像による卓上PoCを作成し、操作対象制限と無効化動作を確認する。

- 誤作動率、見逃し率、遅延、切替時間の測定方法と暫定基準を決める。

- PMDA相談の要否と時期を法規担当が確認する。

# 8. 主要リスク

- 術者以外の動作を認識し、意図しない画像操作を実行する。

- 認識不能または遅延により、必要画像の確認が遅れる。

- 対象外アプリへ入力が送られ、Windowsの状態が変化する。

- センサーや通信の切断・再接続時に異常入力が生じる。

- 未管理の更新、なりすまし、改ざんにより挙動が変化する。

詳細は registers/risk-register.csv で、危害、危険状態、コントロール、検証、残留リスクを追跡する。

# 9. 品質・規制方針

医療目的を持ち、誤動作が患者または使用者の生命・健康へ影響する可能性があるため、プログラム医療機器または医療機器の付属品に該当する可能性を前提に、早期に院内法規担当およびPMDAへ相談する。

- JIS T 14971に基づくリスクマネジメント

- JIS T 2304 / IEC 62304に基づくソフトウェアライフサイクル

- JIS T 62366-1 / IEC 62366-1に基づくユーザビリティエンジニアリング

- JIS T 81001-5-1 / IEC 81001-5-1に基づくサイバーセキュリティ

- 要求・リスク・設計・試験・変更の双方向トレーサビリティ

# 10. 公式参照先

厚生労働省 医療機器プログラム: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749_00004.html

PMDA プログラム医療機器: https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0048.html

PMDA 医療機器サイバーセキュリティ: https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0051.html

# 11. 承認記録

| 役割 | 氏名 | 判断 | 日付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臨床責任者 |  | 承認／条件付／否認 |  |
| 医療安全 |  | 承認／条件付／否認 |  |
| 臨床工学 |  | 承認／条件付／否認 |  |
| IT／セキュリティ |  | 承認／条件付／否認 |  |
| 法規／薬事 |  | 承認／条件付／否認 |  |